技术参数

一、整机性能

1.	设备具备便携一体式提手，机器上盖开盖即开机，操作按键数量≤3个 。

2.	具备电极指示灯，指示开机状态下电极片连接状态 。

3.	防尘防水：设备具有良好的防尘防水设计，防护等级达到 IP55。

4.	工作温湿度：工作温度范围至少满足-5ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作120分钟5%～95%（非冷凝）。

5.	▲储运温湿度：运输和储运温度同时满足-40℃～ 70℃（短时储运），5℃～ 35℃ （长时储运 ）,5%～95%（非冷凝）。

6.	主机使用期限达10年 。

二、	除颤性能

1.	适用人群：支持成人及儿童患者除颤。

2.	除颤方式：半自动除颤，由操作者手动按除颤键实施电击。

3.	除颤波形：采用双相波形技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

4.	除颤能量：最大输出能量≥360J 。

5.	阻抗范围：体外除颤时，病人阻抗范围为25 Ω ～ 200Ω。

6.	除颤充电时间：充电200J到放电准备就绪用时<5s；充电到360J 到放电准备就绪用时<12s。

7.	除颤能量精度：≤±10%或±2J，取大者。

8.	除颤序列：支持设置除颤序列，连续除颤时，每次电击能量可设置为依次递增。

三、物理规格

1.▲显示屏：≥7英寸彩色液晶屏，分辨率800*480，可实时显示患者心电图

2.设备重量：≤2.65kg

3.指示灯：设备状态指示灯，红绿双色，指示设备准备就绪和需维护状态。

4.扬声器：用于开机后语音播报

5.麦克风：提供麦克风，用于开机后录音。

6.面板按键：

电击按键，需电击时此按键红色背光闪烁，按下此按键实施电击除颤。

开盖按键，打开设备上盖后，自动开机；合上上盖，设备关机。

患者类型切换键，切换患者类型为8岁以上（大于25kg/55lbs）或8岁以下（小于25kg/55lbs）

四、	电池性能

1.	采用一次性不可充电二氧化锰锂电池，电池待机寿命不少于5年。

2.	工作时间：在常规条件下，一次性电池可以支持≥300次200J放电或≥200 次360J放电 。

3.	低电量检测：支持电池低电量检测，低电量警示后至少支持6次360J除颤放电，或10次200J除颤放电。

五、	电极片

1.	除颤电极片有效期≥3年。

2.	设备能自动识别成人、儿童电极片类型，自动选择对应的除颤能量和CPR按压频率。

3.	自动检测电极片的连接状态，电极状态指示灯指示连接是否正常。

4.	支持电极片有效期自检和过期提示。

六、	功能及操作

1.	支持成人、儿童患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换除颤能量和提示信息。

2.	CPR节拍导航：设备提供心肺复苏（CPR）节拍语音导航。

3.	CPR模式：可选30:2，15:2或仅按压。

4.	CPR按压时间：可设按压时间15s、30s、45s、60s、90s、120s、180s。

5.	自检：具有待机自检功能，可按日、周、月自检。

6.	运动检测：具有运动检测功能，及时语音提示。

7、▲具有血氧监测功能（选配）。

七、	数据传输和存储

1.	支持通过蓝牙和USB连接进行设备数据传输和配置 。

2.	具备NB-IoT网络接口，可接入远程AED设备管理系统。

3.	并发送自检结果，可及时判断机器状态是否正常。

4.	可存储1000条事件记录，1200份检测报告。

5.	具备现场环境录音功能，可存储2h录音数据。

6.	可存储5小时心电节律波形数据 。